## 評価項目
(提案様式２－１）血管撮影装置及び手術台 評価項目確認書
評価項目 |  |  |  | 回答 | 内容（方法・方式等）
1.血管造影撮影装置関連 | 1.全体構成 | 1 | デジタル・FPD（フラットパネルディテクタ）式の血管撮影装置であること。
|  | 2 | DA、DSA、CBCT（コーンビームCT）の撮影・解析可能な装置であること。
|  | 3 | 心臓、胸部・腹部大動脈、上下肢動脈で検査 治療に対応可能であること。
|  | 4 | 長時間使用にも対応可能であること。
|  | 5 | RDSR（線量情報）がPACSへ送信可能なこと。また解析・分析が可能なこと
|  | 6 | 本院が要望する装置・スペックを有し、検査・治療等の運用に満足できる仕様であること。
| 2.画像性能（２D) | 1 | DA撮影において30fr/s以上、DSA撮影において7.5fr/s以上の撮影が可能であること。
|  | 2 | より高精細（高画素数）で透視・撮影が可能であること。
|  | 3 | 留置デバイスのコントラストがより安定して得られる機能を有すること。
| 3.画像性能（３D) | 1 | より高画素数で画像再構成を行うことが可能であること。
|  | 2 | 金属デバイス等によるアーチファクトを除去する機能を有すること。
|  | 3 | 時間軸を加えた4D CT の機能を有すること。
|  | 4 | CBCTのスキャン時間がより短いこと。
| 4.被爆低減 | 1 | 面積線量計を装備し、リアルタイムに線量率・積算線量の表示が可能なこと。また、線量管理も可能なこと。
|  | 2 | 低線量でより高品質の画像が得られること。（可能であれば提供元と線量が判断できる画像を提供）。
|  | 3 | 術前画像データとの位置合わせが2方向撮影（３D撮影を行うことなく）で可能であること。
|  | 4 | 透視パルスは、3段階以上の切り替えと5パルス/秒以下、15パルス/秒以上の機能が可能であること。
|  | 5 | 検査時患者体格・検査角度に応じて適正線量を調整維持する機能を有すること。
| 5.X 線管保持装置（Cアーム） | 1 | 本体は床置き式（固定式・自走式は問わない）であること。
|  | 2 | 血管造影装置非使用時(完全撤退モード時)に有効活用できる床面積がより広いこと。
|  | 3 | 血管造影装置非使用時(完全撤退モード時)に麻酔科医師作業スペースが十分確保できること。
|  | 4 | 血管撮影装置使用時に麻酔医使用機器を大きく移動させることなく作業スペースが十分に確保できること。
|  | 5 | CBCT撮影時に麻酔科医師が使用機器を大きく移動させることなく作業スペースが十分に確保できること。
|  | 6 | 血管撮影装置使用時に西壁面北側のストックスペースにアクセスできること。
|  | 7 | 緊急使用（Cアームを使用することを想定していない手術での使用）がよりスムーズに行えること。
|  | 8 | ワイドボア構造で最大SID（X線焦点-FDP間距離）がより長いこと。
|  | 9 | 機器の清掃が容易な構造、仕様であること。
|  | 10 | 衝突安全機構を有し、衝突した際にも早期の復旧が可能なこと。
|  | 11 | 配線等はなるべく目立たないように設置できること
|  | 12 | アームプログラミングは複数設定でき、手技ごとに変更可能なこと。
| 6.モニタシステム | 1 | 検査室内におけるモニタは、55インチ以上の4K大型液晶モニタであること。
|  | 2 | 表示は事前にレイアウト登録が可能であり、⼿技ごとにモニタ表⽰のレイアウトの切替ができること。
|  | 3 | 電子カルテ・PACS・動画ネットワーク・IVUS・ポリグラフ等の表示が可能であること。
|  | 4 | モニターにはアクリルカバー等破損防止措置が施されていること。
|  | 5 | 20種類以上の映像信号を入力可能であること。
| 7.撮影データの保存 転送 | 1 | 本装置で撮影、画像処理したデーターを他社製ワークステーション、院内PACSサーバー等に転送することが可能であること。
|  | 2 | 本病院の検査運用に対応た大容量高速ハードディスクを装備し、収集データは直接DVD等のメディアに書き込み可能なこと。
|  | 3 | 透視・撮影に連動して透視・撮影画像を記録・保存し、そのデーターを外部メディアに転送できる機能を有すること。
|  | 4 | 治療中に画像処理・画像転送等が同時に作業できること。
| 8.アプリケーション | 1 | ロードマップ透視機能を有し、ロードマップ使用時にリアルタイム透視画像も同時に表示可能であること。
|  | 2 | ステントグラフト内挿術を支援するアプリケーションを実装していること。
|  | 3 | TAVI施行を支援するアプリケーションを実装していること。
|  | 4 | 穿刺手技を支援するアプリケーションを実装していること。
|  | 5 | 心電図同期心臓CBCTを撮像するアプリケーションを実装していること
|  | 6 | 血流状態把握を容易にするカラーDSAを表示するアプリケーションを実装していること
|  | 7 | ステント強調機能を有するアプリケーションを実装していること。
|  | 8 | 末梢血管に対する血管内治療を支援するアプリケーションを実装していること、
|  | 9 | 血管塞栓術を支援するアプリケーションを実装していること。
2.手術用寝台 | 患者用寝台 | 1 | アンギオ装置と連動すること。
|  | 2 | カーボンファイバーテーブルトップの長さは2,700mmを上回って長いこと。
|  | 3 | カーボンファイバーテーブルトップは360°透視可能なエリアが1,450mmを上回って長いこと。
|  | 4 | AP方向透視可能エリアが1,850mmを上回って長いこと。
3.周辺機器 |  | 1 | 本院が要望する周辺機器・物品等が準備できること。
4.当院の画像システムとの接続 |  | 1 | 本院のPACS､動画サーバー等へのDICOM画像出力機能及びDICOM Q/R機能（インターフェイス）を有すること。
|  | 2 | 本院のHIS、RIS、検像端末等とのDICOM MWM機能を有すること。また接続が可能なこと。
5.販売実績・サービス体制・保守体制について |  | 1 | 当該装置について製造販売業者がより多くの販売実績を有すること。（国内販売実績を提示）
|  | 2 | 年間を通じて24時間体制の連絡体制が整備されていること。
|  | 3 | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
6.サポート体制について |  | 1 | 導入後、教育訓練・操作方法・アプリケーション使用方法をオンライントレーニングツール等を用い継続してサポートできる体制が可能なこと。
|  | 2 | 機器本体、アプリケーション等の定期的なバージョンアップについて、本院が実施しやすい方法であること。
|  | 3 | バージョンアップ等のサポートは本病院の要望する日程・内容で実施できること。
|  | 4 | 本院運用が納得できる画像提供まで透視・撮影の画像調整を行うこと。
7.自由提案 |  | 1 | 上記以外で、本院経営改善、患者サービス向上、検査運用等に対する提案
商号又は名称：