## 評価項目
(提案様式２－２）人工心肺装置 評価項目確認書
評価項目 |  |  |  | 回答 | 内容（方法・方式等）
1 | 基本構成 | 1 | 現在使用中の人工心肺回路の仕様を変更することなく人工心肺回路の取り付けが可能なこと。
|  | 2 | 自動記録システムは、人工心肺操作に必要な他社製品にも接続可能であること。
|  | 3 | 既存機種と同様、当院の麻酔記録システムと接続し自動記録が可能であること。
2 | ローラーポンプ | 1 | 既存機種と同様ポンプヘッド径が１５０ｍｍおよび８５ｍｍの２種類を有すること。
|  | 2 | 駆動方式はダイレクトドライブ式であること。
|  | 3 | メインポンプの流量表示は計算された流量表示と流量計を用いた実測値の表示もできる機能を有すること。
|  | 4 | 既存機種と同様にポンプのオクルージョン調整はクリッカブル方式であること。
3 | 遠心ポンプ | 1 | コントロールノブは、回転させる速度に応じた、柔軟な操作性をもつこと。
|  | 2 | 流量を一定に保つ流量制御機能を有すること。
4 | ガスブレンダー | 1 | 電子式であり、使用状況が自動記録装置に自動出力される機能を有すること。
|  | 2 | ガスブレンダーの操作はメインコントロールパネルで操作可能であること。
|  | 3 | 人工心肺装置のポールに取り付けが可能であること。
5 | 静脈オクルーダー | 1 | 使用できるチューブサイズは内径３／１６ｉｎｃｈから１／２ｉｎｃｈまで対応できること。
|  | 2 | 操作は回転式のつまみで回転速度に合わせ、細かな圧閉度調整が可能であること。
6 | 自動記録装置 | 1 | 人工心肺中の体外循環データ（患者パラメーターを含む）を詳細に記録でき、カラーディスプレイにてグラフ表示等の機能を有すること。
|  | 2 | 目標指向型体外循環療法の実施を可能にする機能を有すること。
|  | 3 | 患者の体格（身長、体重、等）の情報は人工心肺装置から転送できること。
|  | 4 | データ抽出用のUSBポートがあること。
7 | 安全機構 | 1 | 人工心肺開始時にバブルセンサー、レベルセンサーなどの安全装置が作動していることを確認できる機能を備えていること。
|  | 2 | 非常用バッテリーは、交流電源との切り替えが自動で行われ、全てのポンプの連続稼動が最低20分以上可能であり、人工心肺装置の全システムが稼動出来ること。
|  | 3 | メインコントロールパネルの故障時に備え、バックアップコントロールパネルを有すること。
|  | 4 | バックアップコントロールパネルには予備用のポンプ等を接続できること。
|  | 5 | 各構成部品はモジュール化され、現場での容易な構成変更が可能であること。
|  | 6 | ポンプ、静脈オクルーダーの制御ができる個別のコントロールユニットを搭載出来ること。
|  | 7 | 予備用ポンプが容易に取り付け、切り替えが可能であること。
|  | 8 | 遠心ポンプは逆流アラーム、レベルアラーム、およびバブルアラーム時に血液が留まっていられる最低回転数まで下げる機能を有すること。
|  | 9 | ガスブレンダーは人工心肺開始時に、ガス吹送を万一忘れた場合でも、あらかじめ設定したガス流量と濃度で自動稼働する機能を有すること。
|  | 10 | 手回しハンドルは容易に取り出し（取り外し）可能であること
8 | その他 | 1 | ケーブル類を収納できる格納ケースを有すること。
|  | 2 | 術式に合わせたポンプの構成をあらかじめプログラムでき、保存する機能を有すること。
|  | 3 | 既存機種に付属している機器やケーブル類を共有が可能であること。
|  | 4 | ガスブレンダーのバックアップ用として手動式ガスブレンダーを搭載していること
|  | 5 | 本院が要望する周辺機器。物品等が準備できること。
9 | 自由提案 | 1 | 上記以外で本院経営改善、医療サービス向上、手術運用等に対する提案
商号又は名称：