## 評価基準
(提案様式２－１）放射線治療リニアック周辺システム 評価項目確認書
評価項目 |  |  | 回答 | 内容（方法・方式等）
1.全体構成 | 1 | 現在まで各システムが保有するデータベースをデータを欠損することなく移行可能であること。
| 2 | 本院が要望する装置・スペックを有し、検査・治療等の運用に満足できる仕様であること。
| 3 | 本院が要望する配置であること。
| 4 | ケーブル配線が管理され機械・設備等がコンパクトであること。
| 5 | 無償保証期間内にバージョンアップしたソフトウェア、薬事承認を受けた付属品は、無償で提供すること。また、無償保証期間外においては保守契約の範囲内で提供すること。
2.リニアック制御システム | 1 | 既存リニアック（ELEKTA社製Synergy)と接続が可能であること。ELEKTAリニアックとの導入実績が２０施設以上あること。
| 2 | 現存の治療RISと接続が可能であること
| 3 | 既存MOSAIQサーバー内の患者データを全て移行すること。
| 4 | 既存MOSAIQサーバーの接続環境を引き継ぐこと。
| 5 | リモートでのサポートシステムが構築できること
| 6 | ソフトウェアのみでなくハードの更新も行うこと。
3.治療RIS | 1 | 既存治療RIS内のデータ（RT-A含む）が移行可能であること。
| 2 | データ検索条件の項目・リスト内のマスターをユーザーの利便性を考慮してカスタマイズできること
| 3 | 治療情報の詳細を院内の他部門に公開するための専用の画面を有すること。
| 4 | JASRTO構造調査・放射線治療症例全国登録・がん診療拠点病院集計の出力が可能であること。
| 5 | 未加工のデータ取り出しも可能であること。
| 6 | 登録されている画像をCD・DVD等に画像を参照する簡易ビューアとともに出力する機能を有すること。
| 7 | 本院採用の電子カルテ端末を１台（デスクトップ型）を増設し、ライセンス１つの追加が可能なこと。
| 8 | 小線源計画装置から計画情報を受信可能であること。
| 9 | 登録されている画像および画像に重ね合わせた線量分布をCD・DVD等に画像を参照する簡易ビューアとともに出力する機能を有すること。
| 10 | 患者誤認システムとして操作室で選択中の患者ID を照射室内でID照合する機能を有すること
| 11 | 患者IDに連携しRISにデジカメ画像を有線にて取り込めるシステムを有すること。
4.治療計画装置 データコンバージョン用 | 1 | pinnacle・Xioシステムから半自動でデータ（DicomRTimage,DicomRTstructure,DiocomRTDose)を移行し保存後できること。
| 2 | データ移行に際して本院の求める技術的・人的支援をすること。
| 3 | 移行したデータは本装置にて画像に線量分布を重ねた状態で表示できること。
| 4 | pinnacle・Xioシステム本体のハードディスク以外にバックアップした外部ディスクメディアの情報も移行すること。
5.治療計画装置 治療計画用 | 1 | 既存のRaystationとのデータ統合が可能であること。
| 2 | 高速計算に適した演算回路（GPU)を有し最適化計算が本院の技術的要求レベルの時間でで完了すること。
| 3 | 他の治療計画装置から画像と分布のデータを受け取り・表示し、他の計画との線量合算ができること。
| 4 | 各臓器のROIを自動で設定するセグンテーション機能と自動で移すプロバゲーション機能（リジット・デフォーマブル両方）を有す ること。
| 5 | レコード機能とプログラム言語Pythonを組み合わせたスクリプト機能に対応していること。
6.販売実績・サービス体制・保守体制 | 1 | 直近3年以内に本邦において、製造販売業者（販売代理店を含む）が販売実績を有すること。
| 2 | 年間を通じて24時間体制の連絡体制が整備されていること。
| 3 | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
| 4 | 10年間の保守費用が妥当な金額であること。
| 5 | 定期保守点検は日中業務以外の時間帯で実施すること。（追加費用なしに）
7.整備スケジュール | 1 | 現状の運用をしながら設置可能なこと。
| 2 | 早期の設置・本格稼働が可能なこと。
| 3 | 搬入・排出・設置に関して、関係法令等を遵守されていること。
8.サポート体制 | 1 | 導入後、教育訓練・操作方法・アプリケーション使用方法を継続してサポートできる体制が可能なこと。
| 2 | 機器本体、アプリケーション等の定期的なバージョンアップについて、本院が実施しやすい方法であること。
| 3 | バージョンアップ等のサポートは本院の要望する日程・内容で実施できること。
9.自由提案 | 1 | 上記以外で、本院の経営改善、患者サービス向上、医療安全向上、検査運用の業務効率化等に資する提案。例は次のとおり。 ・各システムデータ移行は納入業社が責任を持って行い、移行データの最終確認は本院職員が実施する。
商号又は名称：