## 評価項目確認書
(提案様式２－１）CT同室設置血管撮影装置（HEOR) 評価項目確認書
評価項目 |  |  |  | 回答 | 内容（方法・方式等）
1.HEORシステム全体 |  | 1 | 2ルーム仕様の構成であり、CT検査、初療室機能・アンギオ検査での使用が各々運用が可能なこと。
|  | 2 | 患者乗降なしに天板移動だけで迅速に繰り返し処置・検査等が可能なこと。
|  | 3 | オートポジション機能によるCT装置、血管撮影装置のセッティング・位置情報を正確に認識でき安全な運用が可能なこと。
|  | 4 | IVRCTシステムを使用しないときは、寝台周囲・寝台上空のクリアランスを十分確保できること。
|  | 5 | システムへの電源供給が遮断された時に、透視・手技等が継続できるよう無停電装置を有すること。
2.IVR‐CT血管造影撮影装置関連 | 1.全体構成 （IVRCT装置） | 1 | すべての領域・広範囲（頭頚部、腹部、上下肢）で対応可能であること。
|  | 2 | IVRなどの長時間の手技に対応可能であること。
|  | 3 | Ai等の技術を搭載し、被ばく低減技術・機能を有すること。
| 2.X 線高電圧発生装置、X 線管装置、X線検出器（血管撮影装置シングルプレーン） | 1 | インバータ方式であり、最大出力は100 kW以上であり、最短曝射時間は1msec以下であること。
|  | 2 | 最大陽極蓄積熱容量は4000 kHU以上であり、長時間使用（本院の運用）が可能なこと。
|  | 3 | 面積線量計を装備し、リアルタイムに線量率・積算線量のカラーマップ表示が可能なこと。また、線量管理も可能なこと。
|  | 4 | ケーブル配線が管理され機械・設備等がコンパクトであること。装置の立ち上げが迅速にできること。
|  | 5 | X 線検出器はフラットパネルディテクタ （FPD）であり、最大視野サイズは40 cm×40 cm程度であること。
|  | 6 | 視野サイズは4種類以上の選択切り替えが可能なこと。また最小視野サイズは対角で10 cm程度であること。
|  | 7 | ピクセルサイズは155 μm以下であり、濃度分解能は16bit以上であること。
| 3.X 線管保持装置（アーム）、患者用寝台または手術台 （血管撮影装置シングルプレーン） | 1 | アーム支柱の天井旋回範囲は±135°以上であり、回転範囲はLAO/RAO方向に120ﾟ/180ﾟ以上、CRA/CAU方向に50ﾟ/90ﾟ以上であること。
|  | 2 | 参照画像（CT画像、CBCT画像など）に連動し、アーム角度を自動的に設定できること。
|  | 3 | Head up position/Sitting positionに対応可能であること。
|  | 4 | Tiltは＋15°～－15°まで対応であり、左右Rotationは＋15°～－15°まで対応であること。
|  | 5 | TiltやRotationの際の患者転落対策があること。
|  | 6 | 頭部手術（穿頭を想定）の際の頭部固定を十分に行う方法があること。
|  | 7 | 手術時の手の固定（仰臥位での外転，側臥位での固定など想定）が自由にできること。
|  | 8 | 側臥位での手術（開胸を想定）ができること。
|  | 9 | 脚の手術（創外固定，血管止血を想定）ができること。
|  | 10 | 手術周辺機器を装着できること。（頭部固定，開腹機器，手固定台，L字など）
|  | 11 | 全ての治療を台の変更や付替えなしでできること。
|  | 12 | 汚染に対する対策ができること。
|  | 13 | 寝台材質はカーボン製であり、耐荷重は最大250kg以上であり、急変時の心臓マッサージ等の処置にも耐えうる構造であること。
|  | 14 | 稼働範囲は長手方向130 cm以上、横手方向±17.5cm以上、回旋は180°程度可能であること。
|  | 15 | 頭部用及びロングタイプテーブルトップを有し、それぞれに合わせたマット、ホルダー等を有していること。
|  | 16 | テーブルの左右に取付可能なアクセサリーレール、放射線防護シールドを有していること。
| 4.モニタシステム、インターフェース、画像保存・転送機能（血管撮影装置シングルプレーン） | 1 | 検査室内におけるモニタは、55インチ以上の大型液晶モニタであり、緊急用サブモニターを有していること。また移動が十分できること。
|  | 2 | 表示は事前にレイアウト登録が可能であり、⼿技ごとにモニタ表⽰のレイアウトの切替ができること。
|  | 3 | 電子カルテ・PACS等の表示が可能であり、10種類以上の映像信号を入力・表示可能であること。
|  | 4 | 操作室側に対角24インチ以上の統合モニタを装備すること。
|  | 5 | リファレンス画像の作成、画像処理等が可能であること。また、自社製ワークステーションの操作も可能であること。
|  | 6 | 検査・治療中に画像処理・画像転送等が完全同時に作業できること。
|  | 7 | 操作用コントローラー、透視撮影用ワイヤレスフットスイッチ有し、X線保持装置、寝台、視野サイズ等、オートポジショニングが可能であること。
|  | 8 | 本院の検査運用に対応した大容量高速ハードディスクを装備し、収集データは直接DVD等のメディアに書き込み可能なこと。
|  | 9 | 透視画像に連動して透視録画機能を有し、記録・保存、外部メディアに記録でき、電子カルテ等にて閲覧が可能なこと。
| 5.画像収集、アプリケーション（血管撮影装置シングルプレーン） | 1 | 透視パルスは、3段階以上の切り替えと5パルス/秒以下、15パルス/秒以上の機能が可能であること。
|  | 2 | DA撮影において15fr/s以上、DSA撮影において10fr/s以上の撮影が可能であること。
|  | 3 | 一般的なAG/IVR機器としての機能を満たしていること。（3D-AG、Road map、3D Road map、Artifact対策など）
|  | 4 | 血管等の計測・解析ツール機能をすべて有していること。検査中に同時解析が可能なこと。
|  | 5 | PACS・CT装置・MRI装置等に保存されているデータを検査・手技等に有効活用できる仕様であること
| 6.走査ガントリ、Ｘ線複数列検出器、Ｘ線管球、Ｘ線発生装置 （CT装置） | 1 | X線管の最速回転速度は0.35秒/回転 以下であること。
|  | 2 | ガントリ開口径は750mm以上であり、穿刺等の処置に配慮できる広さがあること。
|  | 3 | ガントリ自走式に伴い安全機能として衝突停止安全機能を有しており、衝突した際の復旧が直ちに可能なこと。
|  | 4 | X線検出器は80列以上であること。
|  | 5 | 最小撮影スライス厚は0.7mm以下であること。
|  | 6 | 陽極蓄積熱容量が実効値で7.5MHU以上であり、X線管の最大陽極冷却効率が1300kHU/分以上であること。
|  | 8 | Ｘ線管電圧は最大135 kV以上の出力が可能であること。
| 7.操作コンソール、コンピュータ・性能、アプリケーション （CT装置） | 1 | メインメモリ容量、ディスク容量、生データ保存容量等は本院の運用に十分なものであること。
|  | 2 | らせん状スキャンの撮影範囲は最大1800 mm以上で、最大連続50秒以上できること。
|  | 3 | 逐次近似再構成法を応用した、低被ばく画像再構成を有すること。
|  | 4 | Aiによる画像再構成が可能なこと
|  | 5 | ガントリ開口径と同等な広範囲な画像再構成が可能なこと。
|  | 6 | 画像計算時間はコンビーム補正を含めた計算方法で512×512マトリクスにて最短60画像/秒程度以上の生成が可能なこと。
|  | 7 | 各種画像再構成等が同時に処理可能なこと。
|  | 8 | 被検者の解剖を認識した自動MPR画像の再構成が可能なこと。
|  | 9 | ＣＴ透視機能等を使用し、穿刺手技等に有効な機能を有すること。（複数画像での観察など）
|  | 10 | 3次元画像処理ではボリュームレンダリング、最大値投影表示が行えること。これらデータがアンギオ装置に連動可能なこと。
|  | 11 | 本院稼働装置、画像処理ワークステーション、PACS等から3次元画像処理が可能で、アンギオ装置に連動可能なこと。
3.周辺機器について |  | 1 | 本院が要望する造影剤自動注入装置（2筒式で造影剤と生理食塩水を連続して注入できる仕様）を運用上必要な台数有すること。
|  | 2 | 本院が要望する生体モニターが準備でき、要望する箇所に設置可能なこと。
|  | 4 | 本院が要望する周辺機器・物品等が準備できること。
4.付帯提案について |  | 1 | 本院のPACS､動画サーバー等へのDICOM画像出力機能及びDICOM Q/R機能（インターフェイス）を有すること。
|  | 2 | 本院のHIS、RIS、検像端末等とのDICOM MWM機能を有すること。また接続が可能なこと。
|  | 3 | 電源設備、機械室等の追加設置不要で、ネットワーク配線・患者導線・追加改修工事等を想定して実施できること。
|  | 4 | モニター等は本院が要望する位置に配置し、配線等は極力見えないように配置できること。
|  | 5 | 装置全体がコンパクトであり、本院の運用・要望沿った配置であること。
|  | 6 | 検査室および操作室の上部スペースなどにモニター・整理棚等の設置が可能であること。
5.販売実績・サービス体制・保守体制・サポート体制について |  | 1 | 直近3年以内に本邦において、製造販売業者（販売代理店を含む）が販売実績を有すること。
|  | 2 | 年間を通じて24時間体制の連絡体制が整備されていること。
|  | 3 | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
|  | 4 | 導入後、教育訓練・操作方法・アプリケーション使用方法を継続してサポートできる体制が可能なこと。
|  | 5 | 本院運用が納得できる画像提供まで透視・撮影の画像調整を行うこと。
|  | 6 | 機器本体、アプリケーション等のバージョンアップ・サポートは本院の要望する日程・内容で実施できること。
|  | 7 | リモートメンテナンス等の充実を図り、院内セキュリティに十分配慮できること。
|  | 8 | 10年間の保守費用が妥当な金額であること。
|  | 9 | 定期保守点検は日中業務以外の時間帯で実施すること。（追加費用なしに）
6.整備スケジュールについて |  | 1 | 早期の設置・本格稼働が可能なこと。通常業務に支障がないこと。
|  | 2 | 搬入・排出・設置に関して、関係法令等を遵守されていること。
7.自由提案 |  |  | 上記以外で、本院の経営改善、患者サービス向上、医療安全向上、検査運用の業務効率化等に資する提案。例は次のとおり。 ・納入するアンギオと連動し、術者の手技の手元映像を録画・記録する機能や手技の解析機能（映像出力端子の追加を含む） ・血管内手術をリアルタイムで支援する機能などを有するワークステーション ・治療画像、手技・麻酔の動き及び透視撮影画像を別室でも同時モニタリングできるシステム ・秘匿性の高いライブで遠隔指示を出せるシステムまたは危険時にはアラートを発報する機能などを有するシステム ・患者の被ばく線量を管理・記録できるシステム 等
商号又は名称：