## MRI評価項目確認書
（提案様式２－１）MRI装置 評価項目確認書
評価項目 |  |  |  | 回答 | 内容（方法・方式等）
1 | MRI本体関連
| 1.マグネット・ガントリー・傾斜磁場システムについて | 1 | マグネット形式は超電導で静磁場強度は1.5Tであること。
|  | 2 | マグネット重量は液体ヘリウム100％充填時において、3.5t以下であること。
|  | 3 | ガントリボア中心部の最小径は70cm以上であること。
|  | 4 | ガントリー内の音量、照明、送風システムを手動にて多段階調整可能か。
|  | 5 | ガントリー前面に患者情報やポジショニングをタッチパネル操作で操作・確認が可能であり、撮像プロトコルに情報が反映されること。
|  | 6 | 最大傾斜磁場強度は、最大44mT/m以上の出力が可能であること。
|  | 7 | 最大傾斜磁場スリューレートは、最大200mT/m/ms以上であること。
|  | 8 | 検査音の静音対策または静音撮像法等の技術を有すること。
|  | 9 | システムの電源容量は80kVA以下であること。
| 2.患者寝台について | 1 | 患者寝台は耐荷重は250kg以上で、固定ベルト・転落防止柵が設置可能であること。
|  | 2 | 脱着式であり、緊急時にも配慮された機能を有すること。
|  | 3 | 患者寝台の最低高は、床上60cm以下であること。
| 3.RFシステム・コイルについて | 1 | フルデジタルに対応し、RF送信出力も安定して行えること。
|  | 2 | 20チャンネル以上の頭頸部用フェイズドアレイコイルを有し、コイル全体をチルトする機能を有すること。
|  | 3 | 寝台内蔵で32チャンネル以上の全脊椎用フェイズドアレイコイルを有すること。
|  | 4 | 18チャンネル以上の腹部骨盤用フェイズドアレイコイルを有すること。
|  | 5 | 16チャンネル以上の乳房専用ハードタイプのフェイズドアレイコイルを有すること。
|  | 6 | 18チャンネル以上の四肢汎用のフェイズドアレイコイルを有すること。
|  | 7 | 肩関節・手関節・膝関節・足関節において16チャンネル以上の専用コイルを有すること
|  | 8 | 新生児の頭部撮像において16チャンネル以上の専用コイルを有すること。
| 4.制御処理システム・操作コンソール・撮像性能 | 1 | メインメモリ容量、ディスク容量、生データ保存容量、DVD抽出等は本院の運用に十分なものであること。
|  | 2 | モニタは、24インチ以上のカラーモニターであること。
|  | 3 | カラーモニター構成でオートボイス機能（多言語）を有すること。
|  | 4 | 頭部・脊椎・心臓・膝関節等において解剖認識技術から、撮像領域をサポートできる機能を有すること。
|  | 5 | 最大撮像視野がX/Y/Z 3軸各々の方向に50cm以上であること。
|  | 6 | 最小スライス厚が2Dにおいて0.1ｍｍ以下、3Dにおいて0.05ｍｍ以下であること
|  | 7 | 撮像マトリクスは、最大1024以上可能であること。
|  | 8 | 最短TRは1.0ms以下、最短TEは0.3ms以下の設定が可能であること。
| 5.撮像機能・手技・アプリケーション | 1 | 患者に電極・ベローズ等を装着することなく心電同期、脈波同期、呼吸同期の撮像が可能であること。
|  | 2 | 3種類以上のパラレルイメージング法を用いた16倍速以上の高速撮影が可能であること。
|  | 3 | 圧縮センシング法を用いた撮像が、他の高速化・高画質化技術と併用可能であること
|  | 4 | 複数の断面を同時に励起し読み取りを行う撮像が、他の高速化・高画質化技術と併用可能であること。
|  | 5 | 体動補正撮像が他の高速化・高画質化技術と併用可能であること。
|  | 6 | スライス面内及びスライス方向における金属アーチファクトの低減が可能で、他の高速化・高画質化技術と併用可能であること。
|  | 7 | 腹部領域の自由呼吸撮影において、ラジアル収集を発展させた時間分解能の高い撮像が可能であること。
|  | 8 | Deep Learning技術を用いた高速撮影が他の高速化・高画質化技術と併用可能であること。
|  | 9 | Deep Learning技術を用いた画像再構成が他の高速化・高画質化技術と併用可能であること。
|  | 10 | Ultra short TEを用いた撮像で肺結節の描出が可能であること。
| 6.本体コンソール画像処理について | 1 | MPR・MIP等の画像処理、加算・減算等の計算処理の自動化が可能であること。
|  | 2 | 各画像をつなぎ合わせる機能、カラー解析、マップ表示等の自動化が可能であること。
|  | 3 | サブコンソールを有し、画像確認・画像処理を効率よく行うことが可能であること。
2 | 周辺機器・付帯提案・整備スケジュールについて | 1 | 本院の要望する周辺機器をすべて有すること。
|  | 2 | コイル・固定具などが効率的で負担の少ない位置に収納可能であること。
|  | 3 | 検査室内で使用する周辺機器等は、すべて3.0Tに対応可能であること。
|  | 4 | 本院のRIS・PACS・ワークステーション・検像端末等へのNW接続が可能なこと。
|  | 5 | 本院の要望するMRI装置の稼働に必要な改修工事を実施すること。
|  | 6 | 機械室は極力コンパクトにして、患者導線・追加改修工事等を想定していること。
|  | 7 | 期日までに設置完了すること。
|  | 8 | 搬入・排出・設置に関して、関係法令等を遵守されていること。
3 | 販売実績・サポート体制・保守体制について | 1 | 日本国内に販売実績を有すること
|  | 2 | 年間を通じて24時間体制の連絡体制が整備されていること。
|  | 3 | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
|  | 4 | 導入後、教育訓練・操作方法・アプリケーション使用方法を継続してサポートできる体制が可能なこと。
|  | 5 | 機器本体、アプリケーション等のバージョンアップを定期的に実施可能なこと。
4 | 自由提案 | 1 | 上記以外で、本院経営改善、患者サービス向上、検査運用等に対する提案（以下、例）
|  | 2 | メーカー独自の技術や検査効率を向上させる提案
|  | 3 | 検査中・待合中に患者をリラックスさせる方策
|  | 4 | 体内金属の持ち込みを予防する方策
|  | 5 | 装置導入10年後まで継続した新しい技術の提案
|  | 6 | Ai技術を取り入れた検査・画像処理の運用
|  | 7 | 女性や年配患者さんへの配慮、転倒転落リスクに対する方策
|  | 8 | その他MRI検査のより良い運用に繋がる方策 など
商号又は名称：